## Закупка
Наличие | Заказать, шт | Название (PN) | Номинал | Корпус | Нужно, шт | Ссылка | Заметка | Позиции | Плата
ЗАКАЗАТЬ | 5 | CC0603KRX7R9BB103 | 10nF | C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0603KRX7R9BB103 | ВНИМАНИЕ: нужно 100 В, а не 50 В из BOM — снаббер 35.7 В с пиками 43-45 В | C209 | ВВ
ЗАКАЗАТЬ | 5 | CC0603FRNPO9BN511 | 510pF | C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0603FRNPO9BN511 | C0G +-1 %, интегратор шейпера. В каталоге 0402 C0G только до 220 пФ | C316 | МК
ЗАКАЗАТЬ | 5 | CC1206JKNPOCBN221 | 220pF | C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC1206JKNPOCBN221 | 1 кВ C0G, ВЧ-фильтр выхода ВВ, два в серии | C18a201, C18b201 | ВВ
ЗАКАЗАТЬ | 3 | CC1210KKX7RCBB223 | 22nF | C_1210_3225Metric_Pad1.33x2.70mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC1210KKX7RCBB223 | >=250 В: накопитель между динодами ФЭУ | C408 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 3 | GRM43DR73A473KW01L | 47nF | C_1812_4532Metric_Pad1.57x3.40mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/MUR/GRM43DR73A473KW01L | >=250 В: накопитель между динодами ФЭУ | C409 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 2 | ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 | ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 | Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm | 1 | https://www.electronshik.ru/item/ABRACON/ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 | заменяется легко, но CL должен остаться ~8-9 пФ (у нас C301/C302 = 18 пФ) | Y301 | МК
ЗАКАЗАТЬ | 10 |  | 1N4148W | D_SOD-123 | 3 |  | ссылки в схеме нет — дозаполнить поле | D401, D402, D403 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 2 | MF-MSMF050-2 | MF-MSMF050-2 | Fuse_1812_4532Metric_Pad1.30x3.40mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/JEMETE/MF-MSMF050-2 |  | F101 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 2 | STM32G474MET6 | STM32G474MET6 | LQFP-80_12x12mm_P0.5mm | 1 | https://www.electronshik.ru/item/ST/STM32G474MET6 | ВНИМАНИЕ: именно M = LQFP-80. RET6 (64) и CET6 (48) на плату не встанут. Риск перемаркировки | U302 | МК
ЗАКАЗАТЬ | 3 | BLM18EG121SN1D | BLM18EG121SN1 | L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/MUR/BLM18EG121SN1D | заменяется любым 120 Ом @100 МГц в 0603 | FB301 | МК
ЗАКАЗАТЬ | 2 | SRU5028-101Y | 100uH | L_Bourns_SRU5016_5.2x5.2mm | 1 | https://www.electronshik.ru/item/BOURNS/SRU5028-101Y | через L103 идёт вся ВВ-плата — смотреть ток насыщения, не только индуктивность | L103 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 3 | SRN3015-470M | 47uH | L_Neosid_SMS-ME3015 | 2 | https://www.electronshik.ru/item/BOURNS/SRN3015-470M | ток небольшой, заменяется по габариту | L101, L102 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 2 | FT231XQ | FT231XQ | QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm | 1 | https://www.chipdip.ru/product/ft231xq-r-interfeys-usb-full-uart-kol-vo-vyvodov-cbus-ftdi-8048314966?from=suggest_product | ВНИМАНИЕ: FTDI массово подделывают — брать у дистрибьютора | U103 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 2 |  | ADA4817-1ARDZ | RD_8_1_ADI-M | 1 |  | ССЫЛКИ НЕТ, гуглить отдельно. Именно -1ARDZ (SOIC-8 EP); ACPZ — это LFCSP, не встанет. Замены в схеме нет | U402 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 5 | RC1206FR-071M6L | 1.6M | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-071M6L | 155 В при 1200 В — выше предела 0805. Нужен 1206 (200 В) | R409 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 5 | RC1206FR-072ML | 2M | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-072ML | 193 В при 1200 В — только 1206 | R410, R412 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 2 | W25Q64JVSSIQ | W25Q64JVSSIQ | SOIC-8_5P28X5P28_WIN-M | 1 | https://www.chipdip.ru/product/w25q64jvssiq-mikroshema-pamyati-flash-64mbit-8m-x-8-winbond-9000601462 |  | U303 | МК
ЗАКАЗАТЬ | 3 | PRTR5V0U2X | PRTR5V0U2X | SOT-143 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YOUTAI/PRTR5V0U2X |  | U_ESD101 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 3 | AMS1117-3.3 | AMS1117-3.3 | SOT-223-3_TabPin2 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YOUTAI/AMS1117-3.3 | на выходе обязателен тантал (есть), с керамикой неустойчив | U102 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 12 | BAV23S | BAV23S | SOT-23 | 8 | https://www.electronshik.ru/item/NEX-NXP/BAV23S.215 | умножитель, 500 В на корпус; вывод 3 не подключён | D204, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211 | ВВ
ЗАКАЗАТЬ | 3 | IRLML0060 | IRLML0060 | SOT-23 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/HOTTECH/IRLML0060 | ВНИМАНИЕ: именно 0060 (60 В). IRLML0040 в запасах есть — ставить НЕЛЬЗЯ: пик на стоке 43-45 В | Q201 | ВВ
ЗАКАЗАТЬ | 6 | MMBTA42 | MMBTA42 | SOT-23 | 3 | https://www.electronshik.ru/item/DIOTEC/MMBTA42 | 300 В, буферы динодов | Q401, Q402, Q403 | делитель
ЗАКАЗАТЬ | 3 | TL431 | TL431 | SOT-23 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YOUTAI/TL431 | опора монитора ВВ; точность влияет только на шкалу монитора, калибруется | U202 | ВВ
ЗАКАЗАТЬ | 2 | TPS60400DBV | TPS60400DBV | SOT-23-5 | 1 | https://www.chipdip.ru/product/tps60400dbvr-generatory-podkachki-zaryada-texas-instruments-9020005566 | C110/C111 обязательно X7R (есть) | U104 | USB/питание
ЗАКАЗАТЬ | 2 |  | REF35250QDBVR | SOT-23-6 | 1 |  | ССЫЛКИ НЕТ, гуглить отдельно. Сверить по даташиту: последовательная опора 2.5 В в SOT-23-6. TL431 не замена — это точность шкалы | U301 | МК
ЗАКАЗАТЬ | 2 | DX07S024WJ3R400 | DX07S024WJ3R400 | USB_C_Receptacle_JAE_DX07S024WJ3R400 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/JAE/DX07S024WJ3R400 | футпринт под конкретный корпус JAE, замена = переразводка | J101 | USB/питание
частично | 5 | GRM21BR61C475KA88L | 4.7uF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 4 | https://www.electronshik.ru/item/MUR/GRM21BR61C475KA88L | C106/C310 (3.3 В) — из 0402 6.3 В. C411/C413 (+-5 В, питание ADA4817) — заказать >=16 В, 2 шт | C106, C310, C411, C413 | USB/питание, МК, делитель
есть |  | max1847eee+ | max1847eee+ | 21-0055H_16_MXM-M | 1 | https://ali.click/or9lc1t | в наличии 3 шт — самая дорогая позиция проекта | U201 | ВВ
есть |  | ATB322524-0110-T000 | ATB322524-0110-T000 | CHOKE_524-0110-T000_TDK-M | 1 | https://www.chipdip.ru/product/atb322524-0110-t000-md-power-transformator-tdk-8048099667 | тот самый экземпляр, под который считался узел ВВ. Запасного нет — паять аккуратно | T201 | ВВ
есть |  | TR3B106K010C0750 | 10uF | CP_EIA-3528-21_Kemet-B_HandSolder | 5 | https://www.electronshik.ru/item/VISHAY/TR3B106K010C0750 | тантал CA45 корпус A 10 мкФ 16 В x20; корпус A меньше пада 3528 — встаёт | C101, C104, C105, C112, C113 | USB/питание
есть |  | CC0402FRNPO9BN180 | 18pF | C_0402_1005Metric_Pad0.74x0.62mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0402FRNPO9BN180 | 18 пФ 0402 C0G +-5 % из каталога | C301, C302 | МК
есть |  | GRM1555C1H220JA01D | 22pF | C_0402_1005Metric_Pad0.74x0.62mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/MUR/GRM1555C1H220JA01D | 22 пФ 0402 C0G из каталога | C201 | ВВ
есть |  | GRM1555C1H4R7WA01D | 4.7pF | C_0402_1005Metric_Pad0.74x0.62mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/MUR/GRM1555C1H4R7WA01D | 4.7 пФ 0402 C0G; допуск +-0.25 пФ вместо +-0.05 -> полоса TIA +-5 % | C415 | делитель
есть |  | CC0603JRX7R9BB104 | 0.1uF | C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | 25 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0603JRX7R9BB104 | GRM155R71H104KE14D — 0.1 мкФ 0402 50 В X7R x54 | C102, C107, C108, C109, C110, C111, C114, C116, C204, C205, C208, C218, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C311, C312, C313, C319, C321, C412, C414 | USB/питание, ВВ, МК, делитель
есть |  | CC0603JRNPO9BN101 | 100pF | C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | 3 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0603JRNPO9BN101 | CC0402FRNPO9BN101 — 100 пФ 0402 C0G +-1 %, допуск как в BOM | C206, C315, C318 | ВВ, МК
есть |  | CC0603JRX7R7BB105 | 1uF | C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0603JRX7R7BB105 | GRM155R61C105KA12D — 1 мкФ 0402 16 В X5R | C314, C317 | МК
есть |  | CC0805JKX7R9BB474 | 0.47uF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0805JKX7R9BB474 | ставим своё 1 мкФ 0402 16 В -> под 4.25 В ~0.7 мкФ, ближе к даташиту MAX1847 | C203 | ВВ
есть |  | CC0805JKNPOBBN102 | 1nF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 8 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0805JKNPOBBN102 | ровно этот PN в наличии, 30 шт | C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217 | ВВ
есть |  | CC0805JKX7R9BB105 | 1uF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 3 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0805JKX7R9BB105 | 1 мкФ 0402 16 В X5R | C103, C303, C322 | USB/питание, МК
есть |  | CC0805JRX7R9BB333 | 33nF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/CC0805JRX7R9BB333 | GRM155R71H333KE14D — 33 нФ 0402 50 В | C202 | ВВ
есть |  | GRM32ER71A476KE15L | 47uF | C_1210_3225Metric_Pad1.33x2.70mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/MUR/GRM32ER71A476KE15L | замена: своё 22 мкФ 1206 35 В (~20 мкФ под 5 В против 25). Заказывать не обязательно | C115, C207 | USB/питание, ВВ
есть |  | C1812X104K102T | 0.1uF | C_1812_4532Metric_Pad1.57x3.40mm_HandSolder | 11 | https://www.electronshik.ru/item/HOLY/C1812X104K102T | ровно этот PN, 12 шт при потребности 11 — запасной всего один | C13a201, C13b201, C14a201, C14b201, C15a201, C15b201, C16a201, C16b201, C17a201, C17b201, C410 | ВВ, делитель
есть |  | BZT52C18 | BZT52C18 | D_SOD-123 | 2 | https://www.electronshik.ru/item/DIOTEC/BZT52C18 | 50 шт. ВНИМАНИЕ: проверить корпус SOD-123 (не -123W/F); отобрать пару с близким напряжением | D202, D203 | ВВ
есть |  | BAS516 | BAS516 | D_SOD-523 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YJ/BAS516 | 33 шт, маркировка YJ | D201 | ВВ
есть |  | FYLS-0805UBC | LED | LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/FORYARD/FYLS-0805UBC | LTST-C195KGJRKT (0603) из запасов встаёт на пад 0805 | D101 | USB/питание
есть |  | 150080GS75000 | LED | LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/WURTH/150080GS75000 | LTST-C195KGJRKT (0603) из запасов встаёт на пад 0805 | D102 | USB/питание
есть |  | RC0402FR-0722RL | 22 | R_0402_1005Metric_Pad0.72x0.64mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0402FR-0722RL | книга 0402 E24 | R411 | делитель
есть |  | RL0603FR-070R1L | 0.1R | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RL0603FR-070R1L | 0.1 Ом 0603 +-1 % отдельной лентой | R205 | ВВ
есть |  | RC0603FR-071K2L | 1.2k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-071K2L | книга 0603 | R218 | ВВ
есть |  | RC0603FR-07100KL | 100k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 4 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-07100KL | книга 0603 | R203, R220, R231, R232 | ВВ
есть |  | AC0603FR-0710RL | 10R | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/AC0603FR-0710RL | книга 0603 | R206, R233 | ВВ
есть |  | RC0603FR-0710KL | 10k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 8 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-0710KL | книга 0603 | R204, R302, R303, R304, R305, R307, R309, R314 | ВВ, МК
есть |  | RC0603FR-07110KL | 110k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-07110KL | книга 0603, 1 % | R219 | ВВ
есть |  | RC0603FR-0714K7L | 14.7k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-0714K7L | ставим 15 кОм (E24): смещение АЦП на 2 %, базовую линию DSP измеряет сам | R313 | МК
есть |  | RC0603FR-07180KL | 180k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-07180KL | книга 0603, 1 % — задаёт 252 кГц | R202 | ВВ
есть |  | RT0603BRD071ML | 1M | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RT0603BRD071ML | книга 0603 | R201 | ВВ
есть |  | RC0603FR-071KL | 1k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-071KL | книга 0603 | R306, R308 | МК
есть |  | RC0603FR-072M2L | 2.2M | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-072M2L | книга 0603, 1 % — нижнее плечо FB | R208 | ВВ
есть |  | RC0603FR-0722KL | 22k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-0722KL | книга 0603 | R310 | МК
есть |  | RT0603BRD07330RL | 330 | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RT0603BRD07330RL | книга 0603 | R101, R102 | USB/питание
есть |  | RC1206FR-07499RL | 499 | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-07499RL | ВНИМАНИЕ: PN и ссылка от 1206, а посадка 0603. Ставим 510 Ом из книги: усиление TIA +2.2 %, калибровка поглотит | R417 | делитель
есть |  | RC0603FR-075K1L | 5.1k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-075K1L | книга 0603 | R_CC101, R_CC102 | USB/питание
есть |  | RC0603FR-078K2L | 8.2k | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-078K2L | книга 0603 | R312 | МК
есть |  | RC0603FR-07909RL | 909R | R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | 1 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC0603FR-07909RL | ставим 910 Ом (E24), отличие 0.1 % | R311 | МК
есть |  | RC1206FR-071M3L | 1.3M | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-071M3L | 0805 из книги: 126 В при уставке 1200 В против предела 150 В | R407, R408 | делитель
есть |  | RC1206JR-07100ML | 100M | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 10 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206JR-07100ML | RC0805JR-07100ML x50: 120 В на резистор при 1200 В, предел 0805 = 150 В | R207, R209, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217 | ВВ
есть |  | RC1206FR-076M8L | 6.8M | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 10 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-076M8L | 0805 из книги: 120 В при 1200 В | R221, R222, R223, R224, R225, R226, R227, R228, R229, R230 | ВВ
есть |  | RC1206FR-07680KL | 680k | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 4 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-07680KL | 0805 из книги: 66 В при 1200 В | R403, R404, R405, R406 | делитель
есть |  | RC1206FR-07750KL | 750k | R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | 2 | https://www.electronshik.ru/item/YAG/RC1206FR-07750KL | 0805 из книги: 73 В при 1200 В | R401, R402 | делитель
есть |  | LP5907MFX-3.3 | LP5907MFX-3.3 | SOT-23-5 | 1 | https://www.electronshik.ru/item/TECH%20PUB/LP5907MFX-3.3 | ставим LP2985AIM5X-3.3 из запасов: вывод 4 у нас не подключён (у LP2985 это BYPASS) | U101 | USB/питание
— |  |  | PMT | J_PMT401_R1307-01 | 1 |  | паяется проводами к выводам ФЭУ, покупать нечего | J_PMT401 | делитель
ИТОГО | 102 | позиций 71, из них к заказу 27 |  |  | 178